## Hoja2
EQUIPO |  |  |  |  | MARCA |  |  | Institución
Cardioversor (n°1 inventario) |  |  |  |  | E&M |  |  | Hospital Municipal de San Cayetano
Sector
Guardia Adulto
N° DE SERIE |  |  |  |  | MODELO |  |  | Fecha
142-5246 |  |  |  |  | C-12B |  |  | 2023-04-14
Realizó
Lic. Martin Labarrieta
INSTRUMENTAL UTILIZADO |  |  |  | MARCA |  | MODELO |  |  | CALIBRACION
Analizador de Seguridad Electrica |  |  |  | FLUKE |  | ESA-615
Analizador de Desfibriladores |  |  |  | FLUKE |  | IMPULSE 6000
Multimetro Digital |  |  |  | Uni-t |  | UT89X
MOTIVO DE SOLICITUD
Ensayos Post Mantenimiento Preventivo
Ensayos Post Mantenimiento Correctivo
RESULTADOS |  |  | ENSAYO DE INSPECCION - IRAM 62353 - 5.2
PASO | FALLO | N/A
Equipo limpio y descontaminado
Presentes y Legibles los números de control, etiquetas y advertencias
Gabinete
Daños físicos en paletas, conector y traba paletas.
Entrada de alimentación eléctrica.
Cable de red
Conectores externos pacientes (ECG, SPO2,NBP,EtCO2)
Interruptores y fusibles
Cables pacientes
Indicadores y display - Pantalla
Teclas y mando de control
RESULTADOS |  |  | TEST DE SEGURIDAD ELECTRICA - IRAM 62353 - 5.3
PASO | FALLO | N/A
|  |  | Resistencia del conductor a tierra | [5 empty] | < 0,3Ω
|  |  | Corriente de Fuga de Chasis | [5 empty] | < 100µA NC
< 500µA NC
|  |  | Corriente de Fuga del Paciente | [5 empty] | < 100µA B & BF < 10µA CF
|  |  | Corriente de Fuga Terminales Paciente - Prueba de Aislamiento (energía Parte Aplicada al Paciente) | [5 empty] | < 100µA BF < 10µA CF
|  |  | Prueba del Aislamiento (Opcional) 500V | [5 empty] | > 2MΩ
RESULTADOS |  |  | ENSAYO DE PERFORMANCE - IRAM 62353 - 5.4
PASO | FALLO | N/A
Conmutación de fuentes de energía
Registro de ECG desde paletas y electrodos
Exactitud de F.C y amplitud desde paletas y electrodos
Verificación de sistemas de alarmas
Congelamiento de imagen
Verificar ausencia de ruido en el trazado de ECG
Indicador y volumen BIP de QRS
Verificación de registro de SPO2
Impresora, fecha y hora
Test interno del equipo
Descarga de 200J ± 10J conectado a red eléctrica
Tiempo de carga de a 360J conectado a red eléctrica
Descarga de 360J ± 18J a batería (repetir 5 veces)
Descarga de 300J ± 15J a batería
Descarga de 200J ± 10J a batería
Descarga de 100 J ± 5J a batería
Descarga de 50J ± 3J a batería
Descarga de 10J ± 1J
Autonomía y tiempo de carga a 360J a batería
Descarga interna automática
Modo sincronizado (entrega de energía y demora)
Sumario de eventos (modelos “R”)
Reporte de desfibrilación (modelos “R”)
REPUESTOS
Bateria 12 V 4.5 Ah
OBSERVACIONES
|  | --------------------------------- |  |  |  |  | ---------------------------------
|  | Firma |  |  |  |  | Aclaracion

## Hoja1
1 | Informe de resultados de pruebas - Norma IRAM 62353 para Cardiversores
| Ensayos Post Mantenimiento Preventivo | x
Ensayos Post Mantenimiento Correctivo
2 | DATOS DEL EQUIPO A ENSAYAR
3 | DATOS DEL OPERADOR E INSTRUMENTAL
4 | Ensayo de Inspeccion - IRAM 62353 - 5.2 | PASO | FALLO | N/A
5 | Test de Seguridad Electrica - IRAM 62353 - 5.3
6 | Ensayo de Performance - IRAM 62353 - 5.4
7 | Observaciones
Reparaciones
8 | Firma

## 5.2
Lo que lleva el punto 5.2 E&M
Equipo limpio y descontaminado
Presentes y Legibles los números de control, etiquetas y advertencias
Gabinete
Daños fisicos en paletas, conector y trabapaletas.
Entrada de alimentacion electrica.
Cable de red
Conectores externos pacientes (ECG, SPO2,NBP,EtCO2)
Interruptores y fusibles
Cables pacientes
Indicadores y display - Pantalla
Teclas y mando de control
Filtros y ventilaciones
Llave selectora de energia

## 5.4
5.4 E&M
Conmutación de fuentes de energía
Registro de ECG desde paletas y electrodos
Exactitud de F.C y amplitud desde paletas y electrodos
Verificacion de sistemas de alarmas
Congelamiento de imagen
Verificar ausencia de ruido en el trazado de ECG
Indicador y volumen BIP de QRS
Verificacion de resgistro de SPO2
Impresora, fecha y hora
Test interno del equipo
Descarga de 200J ± 10J conectado a red electrica
Tiempo de carga de a 360J conectado a red electrica
Descarga de 360J ± 18J a bateria (repetir 5 veces)
Descarga de 300J ± 15J a bateria
Descarga de 200J ± 10J a bateria
Descarga de 100 J ± 5J a bateria
Descarga de 50J ± 3J a bateria
Descarga de 10J ± 1J
Autonomia y tiempo de carga a 360J a bateria
Descarga interna automática
Modo sincronizado (entrega de energia y demora)
Sumario de eventos (modelos “R”)
Reporte de desfibrilación (modelos “R”)
Reporte de desfibrilación (modelos “R”)